麻醉工作站功能需求

一、麻醉监护仪功能需求

1、基本监测参数：心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创血压、EtCO2监测

2、无创血压监测采用振荡式，双管路测量技术。

3、血氧饱和度监测采用红外光吸收技术，抗运动干扰、防低灌注。

4、双有创压力与双体温可同时监测

5、同步多导联心律失常分析≥4通道

6、支持ST段分析及168小时趋势回顾

7、标配旁流呼气末二氧化碳EtCO2监测

7.1、采用红外线测量技术，即插即用模块，自动校准。

7.2、采用水气分离技术，隔离水蒸气、细菌和灰尘，测量精准，延长仪器使用寿命。

8、支持有线/无线网络连接中央站。

二、麻醉机功能需求

1、气动电控呼吸机，支持中英文界面，外置彩色触摸屏。

2、≥15英寸彩色可270度平面旋转及可调节倾斜度的玻璃触摸显示屏幕，具备双分屏显示功能。当触屏失灵，手动可调。

3、通气模式：VCV、PCV、PCV-VG、电子PEEP、手动通气。

4、最大吸气流速：≥120 l/min

5、内置冷凝功能，采用物理方式解决回路积水问题。

6、用户可选择全自检或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，可无限次跳过自检。机器自检可自动检测挥发罐状态，提示低压漏气情况。

7、可满足新生儿麻醉，最低潮气量5ml。

8、具有氧浓度监测功能，可调节氧浓度。