北滘医院MR、DSA、CT、钼钯乳腺机、胃肠机机房

工程建设可行性论证会议纪要

论证会专家组组长总结意见：

1.现CT与旧CT对换位置操作室可保留原来的；现CT室用于胃肠机机房可行。

2．MR与CT在一起，准备间共用，共用人力资源，为了便于病人进出，在准备室处开一个门进出；CT机头斜位不影响。

3.同意磁共振机房设置区域，目前资料室改为医生值班室。

4.DSA在走廊加门，隔开一下，在前面做一个准备室，给病区病人准备，操作室内要有一个医生消毒室，走廊对面做介入医生办公室，技师和护士可放射科共用，资源可调配，医生要有一间办公室和休息室。

5.墙体防护达到最少要5mm铅当量；操作室玻璃最少要7mm铅当量，是最低要求。

6.钼钯乳腺机单边2.5米，室间8-10M2便可、如将来设置乳腺中心，还是规划在一区域更好。如护士来操作也要技师证。

7.要留有机动空间，天井区域利用，必要时门诊两间诊室划拨过来。

8、建议走廊的两个门换个位置（红笔划的），两个门之间可做护士准备间和侯诊用，手术室的门开在这边，医生示教室的门开到里面去；第一个门也可以不要，这样也符合隔离原则。