九参数监护仪功能需求

- 基本监测参数：心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创、麻醉气体监测

- 无创血压监测采用振荡式，双管路测量技术。

- 血氧饱和度监测采用红外光吸收技术，抗运动干扰、防低灌注。

- 双有创压力与双体温可同时监测

- 同步多导联心律失常分析≥4导联

- 具有ST段分析及72小时趋势图

- 标配气体监测模块，采用顺磁氧技术，无需氧电池支持。可自动识别、分析≥5种吸入性麻醉气体及O2、CO2、N2O共计8种气体的实时吸入/呼出浓度，并提供实时MAC值及具有年龄特异性MACage值。