北滘社区卫生服务中心医疗设备采购项目

中心内采购文件

采购项目名称：北滘社区卫生服务中心2025年医疗设备购置项目

（第一批）

采购项目编号：202504-YLSBCG-BJSQ-01

佛山市顺德区北滘社区卫生服务中心编制

发布日期：2025年4月

- 目 录

第一部分 中心内采购邀请函	3

中心内采购邀请函	4

第二部分 采购项目内容	6

一、投标人资格要求	7

二、 采购项目技术规格及要求	7

三、采购项目商务要求	11

第三部分 投标人须知	13

一、概念释义	14

二、中心内采购文件说明	14

三、投标文件说明	15

四、开标、评标及定标	17

五、评审结果确定	19

六、评标方法、步骤及标准	20

第四部分 合同书格式	23

第五部分 投标文件格式	29

投标文件资料清单	30

一、自查表	32

二、资格性文件	36

三、商务文件	40

四、技术文件	42

五、价格文件	45

# 中心内采购邀请函

## 中心内采购邀请函

北滘社区卫生服务中心拟对2025年医疗设备购置项目（第一批）采用中心内竞争性磋商的方式进行采购，欢迎符合条件的供应商参加。

- 采购项目编号：202504-YLSBCG-BJSQ-01

- 采购项目名称：北滘社区卫生服务中心2025年医疗设备购置项目（第一批）

三、采购项目预算金额：647,929.00元

四、采购项目内容及需求：

| 包组 | 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 预算单价（元） | 预算总额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1-1 | 超声诊断仪 | 2 | 89,000.00 | 178,000.00 |  |
|  | 1-2 | 超声骨密度检测仪 | 1 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |
|  | 1-3 | 多道心电图机 | 2 | 4,500.00 | 9,000.00 |  |
|  | 1-4 | 肺功能检测仪 | 3 | 5,300.00 | 15,900.00 |  |
|  | 1-5 | 呼出气一氧化氮检测仪 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |
|  | 1-6 | 高频胸壁振荡排痰仪 | 2 | 15,000.00 | 30,000.00 |  |
|  | 1-7 | 经皮黄疸仪 | 4 | 10,000.00 | 40,000.00 |  |
|  | 1-8 | 全自动电子血压计 | 2 | 12,000.00 | 24,000.00 |  |
|  | 1-9 | 电子血压计 | 30 | 280.00 | 8,400.00 |  |
|  | 1-10 | 雾化器 | 8 | 310.00 | 2,480.00 |  |
|  | 1-11 | 吸痰机 | 3 | 470.00 | 1,410.00 |  |
|  | 1-12 | 指夹式脉搏血氧仪 | 1 | 145.00 | 145.00 |  |
|  | 1-13 | 肺活量计（简易） | 6 | 1,800.00 | 10,800.00 |  |
|  | 1-14 | 峰流速仪 | 3 | 138.00 | 414.00 |  |
|  | 1-15 | 身高体重秤 | 5 | 2,800.00 | 14,000.00 |  |
|  | 1-16 | 视力表灯箱 | 1 | 200.00 | 200.00 |  |
|  | 1-17 | 医用冷藏箱 | 2 | 5,800.00 | 11,600.00 | ≥200L |
|  | 1-18 | 医用冷藏箱 | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 | ≥330L |

| 包2 | 2-1 | 明火回旋艾灸仪 | 2 | 19,000.00 | 38,000.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-2 | 冲击波治疗仪 | 1 | 43,000.00 | 43,000.00 |  |
|  | 2-3 | 中药熏蒸机 | 5 | 17,000.00 | 85,000.00 |  |
|  | 2-4 | 电针机 | 10 | 368.00 | 3,680.00 |  |
|  | 2-5 | 理疗床 | 11 | 850.00 | 9,350.00 |  |
|  | 2-6 | 小儿推拿床 | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 |  |
|  | 2-7 | 中频治疗仪 | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 |  |
|  | 2-8 | 红外线治疗仪（特定电磁波治疗仪） | 17 | 350.00 | 5,950.00 |  |
|  | 2-9 | 深层肌肉刺激仪 | 1 | 13,000.00 | 13,000.00 |  |
|  | 2-10 | 红外偏振光治疗仪 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |
|  | 2-11 | 神经肌肉刺激仪 | 1 | 9,500.00 | 9,500.00 |  |
| 包3 | 3-1 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |
|  | 3-2 | 全自动血细胞分析仪（五分类） | 1 | 100.00 | 100.00 |  |
|  | 3-3 | 全自动血细胞分析仪（三分类） | 1 | 100.00 | 100.00 |  |
|  | 3-4 | 尿液分析仪 | 3 | 100.00 | 300.00 |  |
|  | 3-5 | 医用离心机 | 2 | 3,800.00 | 7,600.00 | 12孔 |
|  | 3-6 | 医用离心机 | 1 | 8,500.00 | 8,500.00 | 48孔 |
|  |  |  | 137 |  | 647,929.00 |  |

- 项目服务需求详见采购文件。

五、报名及获取文件：

1.报名时间：2025年4月17日至2025年4月23日；（工作日上午8:00至12:00时，下午14:30至17:00时）。

2.报名地点：佛山市顺德区北滘镇君兰社区诚德路8号佛山市顺德区第三人民医院门诊部5楼北滘健共体医疗质控中心。

3.联系人：李女士        联系电话：0757-26609606

4.报名提交资料：详见附件1。

采购文件获取：

佛山市顺德区第三人民医院院网（https://www.fssdbjyy.com/index.php/yihuangushi/）

六、投标文件提交时间及地点：

投标文件提交时间：待定

开标时间：待定

递交采购文件及开标地点：顺德区第三人民医院门诊四楼会议室

七、投标文件要求：

投标文件按顺序装订，正本一份副本六份，正本全部盖公司公章，参加投标的供应商现场密封提交《投标文件》纸质件（具体参看采购文件，报价单需盖公章）。

八、采购评分原则：

综合评分法。

九、本公告期限：自2025年4月17日至2025年4月23日止

注意事项：

①经“信用中国”网站、中国政府采购网、广东省政府采购网查询显示列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，报名无效，禁止参与投标。

②请潜在投标人随时关注以下采购信息公告网址，以免错漏重要信息：

佛山市顺德区第三人民医院院网（https://www.fssdbjyy.com/index.php/yihuangushi/）

发布时间：2025年4月16日

# 采购项目内容

## 一、投标人资格要求

1、投标人必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件，提供以下资料：

①投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人；提供法人的营业执照等证明文件的复印件，加盖投标人公章；

②投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供投标截止时间前6个月内任意一个月的会计报表复印件加盖投标人公章；

③投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关承诺加盖公章；

④投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供投标截止时间前6个月内任意一个月纳税证明（或税票）、社保证明复印件加盖投标人公章；

⑤投标人近三年以来（参加本项目活动之日开始计算）在经营活动中没有重大违法记录；提供声明函加盖公章；

2、投标人须具有医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证或医疗器械生产备案凭证或医疗器械经营备案凭证。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统查询结果为准）。

4、本项目不接受联合体投标。

- 5、本项目为三个包组，投标人只能对整个包组投标，不能将整个包组拆分多个包组进行投标。

## 采购项目技术规格及要求

- 采购设备清单：

| 包组 | 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 预算单价（元） | 预算总额 （元） | 核心产品“△” | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1-1 | 超声诊断仪 | 2 | 89,000.00 | 178,000.00 | △ |  |
|  | 1-2 | 超声骨密度检测仪 | 1 | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |
|  | 1-3 | 多道心电图机 | 2 | 4,500.00 | 9,000.00 |  |  |
|  | 1-4 | 肺功能检测仪 | 3 | 5,300.00 | 15,900.00 |  |  |
|  | 1-5 | 呼出气一氧化氮检测仪 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |
|  | 1-6 | 高频胸壁振荡排痰仪 | 2 | 15,000.00 | 30,000.00 |  |  |
|  | 1-7 | 经皮黄疸仪 | 4 | 10,000.00 | 40,000.00 |  |  |
|  | 1-8 | 全自动电子血压计 | 2 | 12,000.00 | 24,000.00 |  |  |
|  | 1-9 | 电子血压计 | 30 | 280.00 | 8,400.00 |  |  |
|  | 1-10 | 雾化器 | 8 | 310.00 | 2,480.00 |  |  |
|  | 1-11 | 吸痰机 | 3 | 470.00 | 1,410.00 |  |  |
|  | 1-12 | 指夹式脉搏血氧仪 | 1 | 145.00 | 145.00 |  |  |
|  | 1-13 | 肺活量计（简易） | 6 | 1,800.00 | 10,800.00 |  |  |
|  | 1-14 | 峰流速仪 | 3 | 138.00 | 414.00 |  |  |
|  | 1-15 | 身高体重秤 | 5 | 2,800.00 | 14,000.00 |  |  |
|  | 1-16 | 视力表灯箱 | 1 | 200.00 | 200.00 |  |  |
|  | 1-17 | 医用冷藏箱 | 2 | 5,800.00 | 11,600.00 |  | ≥200L |
|  | 1-18 | 医用冷藏箱 | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 |  | ≥330L |
| 包2 | 2-1 | 明火回旋艾灸仪 | 2 | 19,000.00 | 38,000.00 |  |  |
|  | 2-2 | 冲击波治疗仪 | 1 | 43,000.00 | 43,000.00 | △ |  |
|  | 2-3 | 中药熏蒸机 | 5 | 17,000.00 | 85,000.00 |  |  |
|  | 2-4 | 电针机 | 10 | 368.00 | 3,680.00 |  |  |
|  | 2-5 | 理疗床 | 11 | 850.00 | 9,350.00 |  |  |
|  | 2-6 | 小儿推拿床 | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 |  |  |
|  | 2-7 | 中频治疗仪 | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 |  |  |
|  | 2-8 | 红外线治疗仪（特定电磁波治疗仪） | 17 | 350.00 | 5,950.00 |  |  |
|  | 2-9 | 深层肌肉刺激仪 | 1 | 13,000.00 | 13,000.00 |  |  |
|  | 2-10 | 红外偏振光治疗仪 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |
|  | 2-11 | 神经肌肉刺激仪 | 1 | 9,500.00 | 9,500.00 |  |  |
| 包3 | 3-1 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |
|  | 3-2 | 全自动血细胞分析仪（五分类） | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |
|  | 3-3 | 全自动血细胞分析仪（三分类） | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |
|  | 3-4 | 尿液分析仪 | 3 | 100.00 | 300.00 |  |  |
|  | 3-5 | 医用离心机 | 2 | 3,800.00 | 7,600.00 |  | 12孔 |
|  | 3-6 | 医用离心机 | 1 | 8,500.00 | 8,500.00 | △ | 48孔 |
|  |  |  | 137 |  | 647,929.00 |  |  |

- 采购设备技术需求：

- 包1：

- 超声诊断仪

- （一）设备技术需求

1.用途说明：适合腹部、妇科、浅表组织与小器官、外周血管、泌尿系统等全身超声应用。

2.主机成像系统

2.1医用显示器：≥15寸，医用显示器角度可调范围≥30° 。

2.2▲主机可支持同时激活探头接口数最大≥2个，相互通用。

2.3具备二维灰阶成像部件。

2.4具备频谱多谱勒显示及分析系统。

2.5具备彩色多普勒超声波诊断部件。

2.6具备多谱勒能量图。

2.7回声信号离线分析及处理，支持动态范围、频谱基线、图像效果等调节，对于存储数据的再测量和分析。

2.8空间复合成像技术。

2.9具备二维和彩色多谱勒双幅实时显示模式。

2.10▲支持线阵探头、相控阵及凸阵探头。

2.11智能实时宽景成像，具备成像速度提示、多种伪彩显示，具有组织特征成像能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式。

2.12超声图像显示区域一键放大全屏显示。

2.13整机重量≤8.5kg。

3.二维灰阶成像单元

3.1数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹。

3.2发射声束聚焦：发射≥8段。

3.3▲最大显示深度：≥35cm（提供图片证明）。

3.4 TGC: ≥8段。

3.5动态范围： ≥200dB，可视可调。

4.彩色多普勒

4.1多普勒频率≥2段可视可独立调节。

4.2彩色多普勒血流速度定点测量技术，支持一幅画面有≥6个测点以上，并具有深度显示。

5.频谱多普勒

5.1包括：脉冲多普勒（PW），高脉冲重复频率（HPRF）。

5.2取样宽度及位置范围：≥0.5mm～20mm。

5.3支持二维和频谱多普勒同时偏转。

6.测量和分析

6.1常规测量（至少包含距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量）。

6.2具有外周血管专用测量及分析。

6.3妇科/产科专用测量及分析，具有≥双胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 。

6.4具有心脏功能专用测量及分析。

6.5具有多普勒测量及分析（自动及手动包络测量，自动计算测量参数）。

6.6可实现实时状态下以及冻结后，对于多普勒频谱的自动描记、自动计算测量参数。

7.图像传输与存储单元

7.1图像存储与（电影）回放重现单元：支持同步存储（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），即存储或导出图像数据的同时可以完成实时扫描。

7.2支持复合视频、 S--视频、VGA等格式输出。

7.3支持数据无线传输

7.4主机内置USB接口≥4个，支持一键操作，图像直接储存硬盘或移动储存设备。

7.5内置硬盘≥500G。

7.6★联网功能：连接社卫中心信息系统（投标时须提供承诺函）。

（二）★设备配置需求（每台）

| 序号 | 配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声诊断仪主机系统 | 套 | 1 |
| 2 | 腹部探头 | 把 | 1 |
| 3 | 浅表探头 | 把 | 1 |
| 4 | 便携背包 | 个 | 1 |
| 5 | 工作终端 | 套 | 1 |
| 6 | 标配应用模块 | 套 | 1 |

- 超声骨密度检测仪

- （一）设备技术需求

- 1、主要技术规格

- 1.1探头工作频率：核心频率1.25MHz，偏差≤±15%。

- 1.2探头组成：完全自主研发四晶体超声探头。

- 1.3收发模式：轴向超声波传导技术，双晶体发射双晶体接收，自动消除软组织干扰，确保数据的高准确度、高重复性。

- 1.4检测部位：桡骨、胫骨。

- 1.5▲测量参数：SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄。

- 1.6 Z值趋势图、 T值趋势图。

- 1.7高测量重复性：≤±0.15%。

- 1.8支持探头类型：LM、LU、LR。

- 1.9在黄铜、有机玻璃双重校准下误差≤±50m/s。

- 1.10 快速、高精度两种测量模式。

- 1.11单点检测速度：≤0.4s。

- 1.12单次测量时间≤10秒。

- 1.13主机重量：≤5kg。

- 1.14操作平台：触摸屏操控。

- 2、产品功能

- 2.1▲探头导航：实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角，角度显示偏转精度0.01°。

- 2.2▲视频播放：儿童检查时播放动画片。动画片内容可更换、增减。

- 2.3 数据联网方式：支持有线、Wi-Fi等；支持DB（SQL Server、Oracle、MySql、Postgre SQL）、Http、WebService数据接口，可将检测数据传输至医院网络系统。

- 2.4实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间，直观易懂。

- 2.5显示患者详细信息资料并可编辑。

- 2.6显示历史测量结果。

- 2.7多外置接口开放：可外接扫码枪（选配）、身份证读卡器（选配），实现病人信息快速录入。

- 2.8病案管理功能：可对病例进行保存、显示、检索、编辑、删除、追加、导出等一系列操作管理。

- 2.9 提供A4、16K、B5等多种尺寸报告单。

- 2.10自动生成报告单。

- 2.11支持保存报告单为PNG、JPG、BMP及PDF等格式。

- 2.12便携式校验模块（带温度指示条）：用于检测前设备的校验，确保检测数据准确性。

- 2.13报告单自定义：可重新编辑报告单字段，针对检测结果，检测图表，检测意见或者医生意见等字段，可随意进行缩放，拖动，添加或删除等操作，满足更多客户需求。

- 2.14骨密度主机内置探头装置：防止探头磕碰，增加探头使用时间，保护探头寿命。

- 2.15至少含婴幼儿（0-5岁）数据库，青少年（5-20岁）数据库，成人（20-90岁）数据库。

- 2.16具有探头自动休眠功能，有效延长探头使用寿命。

（二）★设备配置需求（每台）

| 序号 | 配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声骨密度检测仪主机（含软件） | 台 | 1 |
| 2 | 探头 | 个 | 1 |

- 多道心电图机

- （一）设备技术需求：

1.▲导联模式：12导联同步采集。

2.测量范围：≥±5mV。

3.时间常数：≥3.2s。

4.频率响应：0.01Hz～300Hz。

5.输入阻抗：≥50MΩ

6.灵敏度：2.5,5,10,20,AGC(mm/mV)。

7.噪声电平：≤12.5μVp-p。

8.道间干扰：≤C5n。

9.AD 精度：12位/10位/24位。

10.具有滤波器功能。

11.具有抗除颤效应防护电路和起搏脉冲抑制电路。

12.具有心电图波形参数自动测量和自动分析功能，减轻医生负担。

13.▲具有导联脱落报警功能。

14.具有≥5寸可触摸彩屏，分辨率≥800×480。

15.采样模式：顺序采样、同步采样。

16.自动记录时长可5-20S自行调节。

17.病例存储：内置存储，可U盘和SD卡扩展存储。

18.具有内部直流电源（内置可充电锂电池),连续工作≥4小时，可待机时间≥10小时。

机器轻巧便携，重量≤1kg（不含电池和记录纸），便于出诊使用。

（二）★设备配置需求（每台）

| 序号 | 配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电图主机 | 台 | 1 |
| 2 | 导联线 | 套 | 1 |
| 3 | 肢电极 | 套 | 1 |
| 4 | 胸电极 | 套 | 1 |

- 肺功能检测仪

- （一）设备技术需求：

1.手持式设计，体积小，使用方便。

2.彩色医用高清显示屏≥2.8英寸。

3.FVC测试至少包括FVC、FEV1、PEF、FEV1%(FEV1/FVC)、FEF25、FEF50、FEF75、FEF2575等参数。

4.提供流速-容量图，容量-时间图显示。

5.通过测试值与预期值的比率显示测试者状况。

6.具有趋势图显示。

7.具有测量范围超限信息提示。

8.具有红/黄/绿三色健康状态指示功能。

9.数据通信方式包括蓝牙和数据线。

10.具有定标功能。

11.具有数据存储、删除、信息回顾。

12.锂电池供电，可充电并有充电提示。

13.可通过PC端分析软件分析、打印完整的报告，包括：测量数据、流速-容量图、容量-时间图等。

14.容量范围至少满足0～10L，误差≤±3%或±0.05L。

15.流速范围至少满足0～16L/s，误差≤±5%或±0.2L/s。

（二）★设备配置需求（每台）

| 序号 | 配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肺功能检测仪主机 | 台 | 1 |
| 2 | 吹嘴 | 个 | 1 |
| 3 | USB数据线 | 条 | 1 |

呼出气一氧化氮检测仪

- （一）设备技术需求：

1.一氧化氮范围≥0-4000ppb。

2.重复性：≤3ppb（测量值≤30ppb）；≤5%（测量值≥30ppb）。

3.准确性±5ppb或测量值的±5%取其大者。

4.▲分析时间：≤60s。

5.呼气压力范围：8～20cmH2O可进行NO呼气分析，超出范围停止测量；设备内置恒流控制系统。

6.在满足呼气压力范围的条件下，呼气流量：50±5ml/s。

7.呼气时间：10s模式（成人） 10±1s；6s模式（儿童） 6±1s。

8.▲呼气流速：50±5ml/s，200±20ml/s；

9.鼻抽气流速：10±1ml/s。

10.能测量环境空气中NO浓度，并提供NO质控品。

11.具有数据导出功能。

12.具有电池状态监测、电源适配器连接电源监测、USB与电脑连接状态监测、设备过期监测、呼吸手柄过期监测、一氧化氮传感器过期监测、环境温湿度异常监测功能。

13.内存容量：可记录测量数据≥35000次。

14.支持上气道、下气道等大小气道联检功能。

15.支持在线、离线、潮气等检测功能。

16.检测原理：电化学检测原理

17.系统具备过滤外源性一氧化氮装置，在环境NO浓度不高于2000ppb时均能实现有效过滤，保证测量结果准确性。

18.手柄使用次数≥10000人次。

19.演示功能：具有动画演示功能，可指导患者进行测试。而且在测试过程中可反复训练，直到达到理想状态再分析结果。

20.智能温湿度控制：设备内部具有自动温湿度调节机制，可保证在5-40℃，20%～80%RH环境下，设备测量结果的准确及稳定性。

21.设备内部具有防冷凝设计，在连续使用过程中不会出现凝水导致的设备异常现象。

22.内置操作系统，支持创建、录入并编辑患者姓名、性别、年龄，基本情况及检查报告所需信息。

（二）★设备配置需求（每台）

| 序号 | 配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼出一氧化氮检测仪主机 | 台 | 1 |
| 2 | 吹嘴 | 个 | 1 |
| 3 | 呼吸手柄 | 个 | 1 |
| 4 | 充电式电池 | 个 | 1 |
| 5 | USB数据线 | 条 | 1 |
| 6 | 工作终端 | 台 | 1 |

高频胸壁振荡排痰仪

- （一）设备技术需求：

1.适用范围：适用于肺部分泌物排出困难或者由于黏液阻塞肺部引起的肺膨胀不全者，起到促进气道清除排痰或改善支气管引流的作用。

2.▲振动频率范围：≥5Hz～25Hz可调，调节振幅为1Hz，数字显示。

3.排痰气囊压力范围：≥0mmHg~23mmHg。

4.治疗时间：≥1min～15min可调，步距为1min。

5.排痰气囊能承受≥2倍设备最大安全输出压力。

6.具备多种运行模式。

7.低噪音：最大功率下噪声<65dB(A)。

8.具备在运行过程中可随时调节治疗压力和治疗时间的设置功能。

（二）★设备配置需求（每台）

| 序号 | 配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排痰仪主机 | 台 | 1 |
| 2 | 气囊（含大、中、小号） | 套 | 1 |
| 3 | 空气软管 | 条 | 2 |
| 4 | 台车 | 台 | 1 |

经皮黄疸仪

- （一）设备技术需求：

1.检测方式：正反光；蓝、绿光比较。

2.屏幕显示：≥2.0寸彩色屏幕，可同屏显示多次测量数据。

3.测量范围：≥0.0～35.0mg/dl或0.0～595μmol/L 。

4.测量精度：±1.5mg/dl或±25.5μmol/L 。

5.校验盘：对白色屏显示0.0或0.1，对黄色显示20.0±1/

6.存储及查询功能：可存储≥999条测量记录，数据可随时重测及回放。

7.具备省电模式；5分钟无操作自动关机。

8.光源：LED光源。

9.底座：底座内可置校验盘，方便仪器校验及存放。

10.▲平均值计算：自动计算3次的平均值，3次当前值和平均值同时显示。

11.单位：可同时显示mg/dl和 μmol/L的当前值和平均值；

12.快速充电：高效快充，充电时间≤1.5小时，一次充电可测量≥1000次。

（二）★设备配置需求（每台）

| 序号 | 配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经皮黄疸仪主机 | 台 | 1 |
| 2 | 充电器 | 个 | 1 |
| 3 | 底座 | 个 | 1 |

全自动电子血压计

- （一）设备技术需求：

1.适用范围：用于测量成人血压、脉率和脉搏波波形。

2.测量原理：示波法。

3.测量范围：血压≥0mmHg~300mmHg； 脉率≥35 bpm~185bpm。

4.测量精准度：血压测量：±3mmHg；脉率测量：误差≤±3bpm。

5.测量分辨率：压力测量分辨率≥1mmHg；脉率测量分辨率≥1bpm。

6.适用臂围≥16cm～43cm。

7.病例存储容量：≥2000例。

8.数字式LED屏显示：可自动对测量结果进行评估并显示。

9.袖带驱动方式：电机自动裹袖带，模拟人工绑袖带，提高测量精准度和受检者舒适度。

10.具备臂姿确认功能。

11.具备数据联网功能。

12.具备语音提示功能：真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示。

13.具备病例管理功能：可通过配套数据管理软件对存储的病例进行管理。

14.卷筒角度可调：可适应不同高度的人群以及修正不同坐姿带来的测量影响。

（二）★设备配置需求（每台）

| 序号 | 配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动电子血压计主机（含软件） | 台 | 1 |
| 2 | 原厂配套测量用桌椅 | 套 | 1 |
| 3 | 备用袖套 | 个 | 1 |

电子血压计

1.显示方式：数字式显示方式。

2.测量方式：示波法。

3.测量范围：血压≥0mmHg~299mmHg； 脉率≥40次/分～185次/分。

4.测量精度：血压测量：±3mmHg；脉率测量：误差±5%。

5.电源：干电池。

6.电池寿命：干电池（碱性）约能使用≥300次。

7.测量腕周：≥13.5 cm~21.5 cm。

8.本体使用期限：≥5年。

雾化器

- （一）设备技术需求：

1.最大雾化率：≥0.2ml/min。

2.药液残留量：≤1.0ml。

3.雾粒中位直径（MMD）：3.9μm±25%，直径小于5μm的雾粒占比>65%。

4.雾化器所产生的压力范围：正常工作条件下，雾化器所产生的压力范围≥0.08-0.15MPa，当雾化器空转情况，雾化器所产生的最大压力范围≥0.15-0.4MPa。

5.压缩泵自由空气流量：≥10L/min。

6.噪声：≤65dB(A)。

（二）★设备配置需求（每台）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雾化器主机 | 台 | 1 |
| 2 | 雾化杯 | 个 | 1 |
| 3 | 面罩（含咬嘴） | 个 | 1 |

吸痰机

1.最大负压值：85kPa±10kPa。

2.负压调节范围：20kPa～最大负压值。

3.自由空气流量：≥20L/min。

4.噪声：≤65dB(A)。

指夹式脉搏血氧仪

- 1.血氧饱和度显示/测量范围：0%~100%，分辨率：1%；测量误差：在70%～100%范围内测量误差为±2%；低于70%，测量误差不予定义。

- 2.脉率显示/测量范围：25bpm~250bpm；分辨率：1bpm 测量误差：±1%或±1bpm, 二者中较大者。

- 3.具有无任何操作时自动关机功能。

- 肺活量计（简易）

- （一）设备技术需求：

1.测量范围：0～9999mL。

2.示值误差：≤±5%(F.S)。

3.显示：LED数显。

4.电源：交流220V或干电池。

（二）★设备配置需求（每台）

| 序号 | 配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吹嘴 | 条 | 1 |
| 2 | 软管 | 条 | 1 |
| 3 | 传感器 | 个 | 1 |

峰流速仪

1.测量方式：口吹。

2.适用年龄：6岁以上。

3.支持APP监测。

身高体重秤

1.操作方式	：全自动感应。

2.身高测量方式：超声波测距。

3.体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重。

4.显示方式：数字式 LED 屏幕。

5.自动计算并显示体质指数（BMI）。

6.测量范围：身高：≥60-200cm； 体重：≥0-200kg。

7.精确度：身高：≤0.5cm ；体重：≤0.1kg。

8.折叠后高度≤120cm。

视力表灯箱

1.视力表类型：普通型5m，标准对数视力表E视标。

2.视力记录方法：小数、五分、分数。

3.LED背光，亮度≥200cd/m。

4.箱体采用高强度铝合金型材整体成型。

医用冷藏箱

1.采用微电脑控制系统，温度数字显示。

2.电子温度控制，显示精度至少达到0.1℃。

3.温度设定值偏差保护，避免误操作。

4.标配USB存储模块。

5.▲强制风冷系统，箱内温度稳定在2℃~8℃范围内。

6.有效容积（L）≥200。

7.具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能。

8.安全门锁设计，确保存放物品安全。

9.高度可调节搁架设计，搁架数量≥4个/每台。

10.▲电加热膜玻璃门，防止设备运行时门体凝露。

11.万向脚轮设计，方便移动。

医用冷藏箱

1.样式：立式，单门。

2.有效容积（L）：≥330。

3.▲门体配备：采用双层钢化镀玻璃门，保证门体无凝露。

4.层架数量：配备≥5个可调节高度层架。

5.在16—32℃非阴雨环境下可进行有效除湿，确保箱内湿度35%-75% RH。

6.噪音值：整体设备噪音值≤60dB(A)（声功率）。

7.▲温度设置范围：2—8℃；湿度范围：35%—75%RH。

8.温度设置精度至少达到0.1℃。

9.显示控制器类型：采用温度湿度双显示控制器，高亮度LED数字显示。

10.多重报警功能：超温报警、超湿度报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警。

11.报警方式：至少含声音蜂鸣，LED显示闪烁，远程报警。

12.具备多重保护功能：压缩机开机延时启动保护；压缩机停机间隔保护；控制器密码保护，防止参数随意调整。

13.配有暗锁以及可配备挂锁的锁孔，可实现单门双锁。

- 包2：

明火回旋艾灸仪

- （一）设备技术需求：

1.主要由主机、灸材、灸材固定装置、控制装置和烟雾处理装置组成。

2.通过净烟系统无害化处理烟雾，无需外接管道，无需更换滤芯或其他净烟耗材。

3.数码实时显示净化温度，触摸屏开关和工作按钮。

4.具有温和灸、迂回灸等模式，可以自由切换。

5.治疗臂可以旋转、升降，能轻松便捷地调整治疗的距离和角度。

6.双臂、两个灸头，可以同时操作治疗，也可单独控制某一个灸头单独操作治疗。

7.配有收纳挂篮，方便操作工具收纳整理。

8.灸疗温度：≤60℃。

9.工作噪音：≤60dB(A)。

10.万向脚轮设计，方便移动。

11.安全：符合GB9706.1-2020要求。

（二）★设备配置需求（每台）

| 序号 | 配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明火回旋艾灸仪主机 | 台 | 1 |
| 2 | 灸头 | 个 | 2 |
| 3 | 伸缩支架 | 个 | 2 |
| 4 | 灸罩裙 | 个 | 2 |
| 5 | 灸材 | 筒 | 5 |
| 6 | 接灰缸 | 个 | 1 |
| 7 | 夹子 | 个 | 1 |

冲击波治疗仪

- （一）设备技术需求：

1.输入功率：≤250VA。

2.工作压力：≥1.0bar~4.0bar范围内可调，步长0.1bar，误差±10%。

3.工作频率：≥1Hz～17Hz范围内可调，步长1Hz，误差±10%。

4.冲击次数：1次～3000次，在1-100次范围内，步长为99次；在100-3000次范围内，步长为100次。

5.最大能量密度≥6mJ/mm2。

6.配备专业移动治疗车，仪器净重≤7.5kg。

7.高清电容触摸显示屏≥10寸，分辨率≥1280*800，一键飞梭调节参数。

8.冲击模式：至少有单次、连续两种。

9.配备≥5种不同的规格冲击头。

10.仪器预设有默认处方及自定义处方。默认处方下，每个处方均有预设的参数和治疗部位图，供直观参考。

11.自定义处方下，使用者可以对自定义处方名、治疗部位、冲击头、工作压力、工作频率、冲击次数、模式进行设置，并可以保存≥100条自定义处方。

12.数据保存功能：仪器可以输入并保存患者基本信息及治疗的参数，可保存≥10000条病历信息。

13.▲冲击头的疲劳性能：冲击头、手柄管和子弹体的寿命周期≥100万次。

（二）★设备配置需求（每台）

| 序号 | 配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲击波治疗仪主机 | 台 | 1 |
| 2 | 手柄 | 把 | 1 |
| 3 | 冲击头 | 个 | 5 |
| 4 | 清洁刷 | 个 | 1 |
| 5 | 耦合剂 | 瓶 | 1 |

中药熏蒸机

- （一）设备技术需求：

1.预加热时间：≤15min（水量适中1.8L）。

2.功率调节：至少6档可调。

3.▲喷头水平旋转角度360°，喷头上下旋转角度≥110°，喷杆横向调节角度≥110°。

4.工作时间：≥1-99min。

5.设置预热温度：≥70-99℃范围可调。

6.运行模式：连续运行。

7.单锅最大加液量为≥3L。

8.▲工作主机控制操作系统，≥7寸电容触控。

9.▲双锅双控双喷头的，双路独立控制，可以同时治疗两个病人。

10.加热锅300℃温控保护，双重防止干烧设计。

11.耐高温熏蒸罩，保证熏蒸安全距离。

12.吸水绑带设计，防止喷头滴水。

13.具有自动漏电保护、自动防干烧。

14.红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤。

15.电动控制废液的排放。

16.具有三维立体喷头旋转方向。

17.隐藏式的加热。

18.配有专门的蒸汽凝结水回收盒。

（二）★设备配置需求（每台）

| 序号 | 配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中药熏蒸机主机 | 台 | 1 |
| 2 | 存水桶 | 个 | 1 |
| 3 | 量水杯 | 个 | 1 |
| 4 | 熏蒸罩 | 个 | 2 |
| 5 | 药袋 | 包 | 1 |
| 6 | 吸水绑带 | 条 | 4 |
| 7 | 清洁套装 | 套 | 1 |

电针机

1.显示：LCD大屏显示。

2.输出脉冲波形：非对称双向脉冲波。

3.输出脉冲路数：≥六路独立输出。

4.最大输出功率：≤0.3VA(250Ω负载阻抗下） 。

5.输出脉冲频率：1-100Hz可调，允差为±15％。

6.工作模式：至少含连续波工作模式、断续波工作模式、疏密波工作模式、疏波工作、密波工作等。

7.输出电流的限制：≤10mA(250Ω负载阻抗下） 。

8.输出脉冲宽度：0.2ms±30%（EMC 检测基本性能）。

理疗床

1.床垫厚度≥50MM(10MM木板+40MM海绵+环保皮革）。

2.床脚采用38*1.2MM（±10%）优质冷轧家具管材。

3.床框采用40*40*2.0MM（±10%）方管优质冷轧家具管材。

5.床架整体为钢喷塑材质。

6.床体整体载重≥220KG。

7.带呼吸孔。

8.★尺寸可定制。

小儿推拿床

1.床面尺寸≥1960x600mm。

2.升降范围500-940mm。

3.床整体承载重量≥240kg。

4.▲床面调节：电动升降多体位。

5.底架采用脚轮与定位脚自由转换式结构。

6.床架采用优质冷扎方管焊接成形。

7.床面板采用优质碳钢金属板，具有多孔设计。

8.床垫采用高性能记忆海绵加优质PU材质外套加工而成。

中频治疗仪

- （一）设备技术需求：

1.工作频率：2kHz～8kHz范围内，频率允差应在±10%范围内。

2.输出电流：在500Ω的负载电阻下，最大输出电流≤100mA；且在最小输出电流至最大输出电流间设置≥100个可调档位，输出在0-99档可调。

3.输出电流稳定度：在不同负载下的输出电流变化率应≤10%。

4.调制频率范围：双极输出方式调制频率在0～150Hz范围内。

5.脉动直流离子导入：离子导入输出方式的脉动直流电流≤80mA。

6.基本波形：至少含方波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波。

7.连续工作时间：≥4小时。

8.输出端口：≥4个输出端口。

处方数：≥35个。

（二）★设备配置需求（每台）

| 序号 | 配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中频治疗仪主机 | 台 | 1 |
| 2 | 医用台车 | 台 | 1 |
| 3 | 电极片 | 对 | 10 |
| 4 | 绑带 | 条 | 4 |
| 5 | 输出线 | 条 | 4 |

红外线治疗仪（特定电磁波治疗仪）

- （一）设备技术需求：

1.治疗板直径：≥166 mm 。

2.治疗板表面温度：≥五档可调。

3.电磁波谱范围： 2-25 （微米）。

4.治疗板使用寿命：≥1000小时。

5.加热器使用寿命：≥2000小时。

6.活动臂升缩范围≥30-135cm ；立柱杆升降范围≥200mm；俯仰角≥270度。

7.治疗头转角：360度。

8.计时方式：电子定时。

深层肌肉刺激仪

- （一）设备技术需求：

1.手持式全金属材质振动头，主机数码实时显示档位，并分档可调。

2.▲垂直振动频率可调范围≥10Hz～60Hz，达到对肌肉刺激不同深度的刺激。

3.▲至少配备三种规格钛合金振动头：20mm、25mm、35mm，满足人体大小肌肉、筋膜链的需求。

4.振动头振幅≥6mm，误差≤±1mm。

5.输入功率≤100VA。

6.连续工作时间≥4h。

7.设备重量2.2kg±0.3kg。

（二）★设备配置需求（每台）

| 序号 | 配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深层肌肉刺激仪主机 | 台 | 1 |
| 2 | 振动头 （至少含20mm、25mm、35mm三种规格） | 套 | 1 |
| 3 | 手提箱 | 个 | 1 |
| 4 | 润滑油 | 瓶 | 1 |
| 5 | 毛巾 | 条 | 1 |

红外偏振光治疗仪

- （一）设备技术需求：

1.▲输出通道：双通道独立控制输出，一路为直线偏振光输出，一路为红外光照射输出。

2.采用LCD人机对话界面，实现智能化操作，更加方便。

3.偏振光输出部分配备多种治疗头，供使用者针对不同病症、不同部位的治疗进行选择，使治疗更有效。

4.偏振光波长范围：≥0.6～1.6µm。

5.治疗头输出光偏振度≥91%。

6.偏振光输出控制：输出功率分十档可调，步进为最大功率的10%。

7.偏振光治疗时间设定范围：≥1min-30min，调节步长为1min，误差≤±10%，治疗结束自动关断输出并发出声响提示。

8.光导纤维长≥2米，直径≥8毫米，藕合头外径≥16毫米。

9.红外光有效光谱波长范围：≥0.66µm～2.14µm。

10.红外光最大输出光功率：30±20%W。

11.红外光输出功率控制：3W～30W内可调，调节步长1W。

12.红外光治疗时间设定范围：≥3min～30min，调节步长为1min，误差±10%。

13.高清晰液晶显示。

14.立体柜式设计，可存放备品备件，结构坚固，移动灵活自如，带刹车。

（二）★设备配置需求（每台）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外偏振光治疗仪主机 | 台 | 1 |
| 2 | 治疗头（偏振光+红外光） | 套 | 1 |
| 3 | 支架臂 | 套 | 2 |
| 4 | 单臂光导纤维束 | 条 | 1 |

神经肌肉刺激仪

（一）设备技术需求：

1.输入功率：≤50VA。

2.台推式设计，单独使用小巧便携，与台车结合可以作为柜式机使用。

3.一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现。

4.输出通道：≥四通道8路电极独立输出。

5.具备断路检测功能，电极脱落时指示灯闪烁提示。

6.输出脉冲波形：至少含双向不对称方波（矩形波）。

7.内置至少两种不同专家处方模式，可根据情况选择对应的模式，再进一步调节。

8.脉冲频率范围：≥0.5Hz～500Hz，允差为每档最高频率的±15%。

9.脉冲宽度范围：≥1ms～10ms，允差±30%。

10.输出强度：500Ω负载下0mA～100mA连续可调，步进1mA，最大输出值允差±30%。

11.治疗时间：≥5min～30min范围连续可调，步进1min，允差±10%，治疗时间结束后有声音报时。

12.连续工作时间≥4h。

（二）★设备配置需求（每台）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神经肌肉刺激仪主机 | 台 | 1 |
| 2 | 治疗电极线 | 条 | 4 |
| 3 | 一次性电极片 | 包 | 8 |
| 4 | 硅橡胶电极片 | 片 | 8 |
| 5 | 绑带（长+短） | 条 | 8 |
| 6 | 无纺布 | 包 | 4 |

包3：

全自动糖化血红蛋白分析仪

（一）设备技术需求：

1.标本：全血或者溶血样本，样本无需预处理。

2.主要检测项目：至少包含HbA1c、HbF。

3.▲检测原理：离子交换高效液相色谱法。

4.样本消耗量：≤14微升（全血），最低样本需求量≤1ml。

5.取样方法：管帽直接穿刺式。

6.样本处理时间：处理一个样本≤48秒。

7.▲全自动进样，可1次上样≥100个样本。

8.检测范围：HbA1c：≥3.2-19.8%（NGSP单位）或≥15-189 mmol/mol(IFCC单位）；HbF：≥0.3-5%。

9.带有急诊槽，可临时插入急需处理的样本。

10.同时报告IFCC 和 NGSP结果。

11.层析柱与预先过滤网一体化，无需单独更换预先过滤网，层析柱稳定耐用，检测数不低于8000测试/根。

12.室内CV值在1%以内。

13.采用双波长检测。

14.能提供多个实验室间的质控结果对比系统。

15.具备样本混匀功能。

16.机器有自动报警、错误提示功能及自我诊断功能。

17.能自动去除不稳定的HbA1c，能发现变异和修饰的血红蛋白。

18.能有效防止氨基甲酰化血红蛋白对测定结果的干扰。

19.仪器带彩色液晶屏幕，能显示剩余试剂量、色谱图等。

20.能对样本进行特定的编号；对急诊样本也能进行特定的编号。

21.采用高品质穿刺取样针，带有防撞功能。

22.★联网功能：连接社卫中心信息系统（投标时须提供承诺函）。

（二）★设备配置需求（每台）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 台 | 1 |
| 2 | 层析柱 | 根 | 1 |
| 3 | 样本加载器 | 个 | 1 |
| 4 | A、B、H液传感器 | 套 | 1 |
| 5 | 工具箱 | 个 | 1 |
| 6 | 启动样本架 | 个 | 1 |
| 7 | 常规样本架 | 个 | 9 |
| 8 | 质控样本架 | 个 | 1 |

全自动血细胞分析仪（五分类）

1.检测参数：≥32项参数结果，含1个3D散点图，4个2D散点图，3 个直方图。

2.采样用血量：最小自动封闭进样用血量≤20微升。

3.WBC分类通道：有独立的光学通道检测白细胞总数和嗜碱性粒细胞分类通道。

4.进样模式：手动开放进样、自动封闭进样。

5.测试样本类型：至少含静脉全血、末梢全血、预稀释血。

6.▲检测速度：血常规五分类≥70样本/小时，血常规五分类+ CRP/SAA≥60样本/小时。

7.提供≥8种检测模式，支持CRP或 SAA 单项或联合检测。

8.进样方式：全自动进样装置，且一次性放置样本≥50个，带急诊位。

9.可储存≥10万个结果；包含参数和图形信息。

10.具备排堵功能，具有RB反冲排堵、流动室排堵等排堵方式。

11.具备报警提示功能，监控各类异常样本情况。

12.自带≥12寸彩色超清触摸显示屏，方便用户操作。

13.提供原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件。

14.支持手动校准和自动校准，支持新鲜血和校准物校准。

15.具有网络接口、多个USB接口，支持双向LIS通信。

16.★联网功能：连接社卫中心信息系统（投标时须提供承诺函）。

全自动血细胞分析仪（三分类）

1.工作原理：电阻抗法血细胞计数，比色法检测HGB，免疫散射比浊法检测CRP。

2.检测参数：≥21项血常规报告参数+2项CRP参数（CRP＆hs-CRP）+3个直方图。

3.标本用量：CBC-全血模式≤10微升，CBC+CRP- 全血模式≤15微升， 预稀释模式≤20微升。

4.样本分析模式：至少含全血模式、预稀释模式。

5.检测模式：至少含CBC、CBC+CRP和CRP。

6.▲工作速度：≥60样本/小时。

7.结果存储：样本库可储存≥4万份测试结果，包含参数结果和直方图样本分析结果。

8.溯源性：可提供≥连续2年RELA比对结果和溯源性认证，保证结果准确性和溯源性，具有原厂家配套的校准品和质控品。

9.具备排堵功能：具有反冲、高压灼烧等多种排堵方式。

10.具有完善的各项参数结果异常报警功能。

11.自带≥10.4寸彩色高清触摸显示屏。

12.具有网络接口、多个USB接口，支持双向LIS通信。

13.支持L-J、X-B质控方式。

14.支持人工校准、校准物校准、新鲜血校准。

15.★联网功能：连接社卫中心信息系统（投标时须提供承诺函）。

尿液分析仪

1.测定原理：反射光电比色法。

2.▲测定速度≥500条/小时。

3.▲可测项目：至少包含白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、pH值、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白。

4.工作方式：具备自动连续测试及单条测试。

5.显示：液晶显示屏可显示中英文菜单、操作、提示信息和测试结果。

6.仪器具有自动感应尿试纸条功能，将感应到的试纸条送入仪器内部，并能准确感应尿试纸条的数量。

7.自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内。

8.重复性：分析仪对灰度条的反射比进行重复测试，测试结果的变异系数≤0.8%。

9.稳定性：分析仪开机8h内，对灰度条的反射比进行重复测试，测试结果的变异系数≤0.8%。

10.携带污染：分析仪检测各项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，再检测阳性标本，阴性样本的结果不得出阳性，阳性样本结果不能出现阴性。

11.打印：内置热敏打印机打印测试结果，及尿液样本的颜色和浑浊度。

12.仪器具有自检和故障识别功能。

13.存储功能：≥9000个测量结果。

14.校准功能：仪器配有试纸条校准功能。

医用离心机（12孔）

1.▲最高转速≥4000r/min；转速偏差≤±10rpm。

2.最大相对离心力≥2230×g。

3.升减速档位设定≥9档，离心程序储存≥9组。

4.电子门锁，有开盖自动停机功能。

5.可选择停机手动开盖，停机自动开盖功能。

6.▲至少可装载10mlX24支、15mlX12支及10mlX6支注射器用角度转子。

7.整机噪音：＜60dB（A）。

医用离心机（48孔）

1.▲最高转速≥4200r/min；转速偏差≤±10rpm。

2.最大相对离心力≥3150×g。

3.升减速档位设定≥15档。

4.电动自吸式门锁。

5.具有开盖自动停机、超速报警及多种保护功能；

6.▲至少可装载最大容量250ml×4支水平转子，能配置≥48支真空采血管自动脱帽适配器。

7.整机噪音：＜65dB（A）。

8.金属机箱，不锈钢离心腔。

9.具有瞬时离心功能，按住瞬时离心键即可快速离心，松手即停。

10.运行中可随时更改转速、离心力、时间参数，无需停机。

其他说明：

1、上述列表中的技术参数为本项目所采购设备的基本配置要求，对未有注明的要求，均以标准配置为准。如在各技术参数中指出设备品牌、型号、产地或某些技术参数仅为某一品牌所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并提供相关证明材料。

★2、投标人必须按照采购清单的设备投标和报价，不投或漏投的视为不响应项目要求。

- 凡技术要求重要性标有“★”的地方均为不可负偏离的重要技术要求和性能指标，投

- 标人对这些要求必须达到完全响应，对任何一项出现负偏离者，作无效标处理。技术要求中带“▲”项均为重要技术性条款，投标人负偏离响应将会导致严重扣分。

## 三、采购项目商务要求

★1、供货要求：

（1）所有产品来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，产品来源渠道合法。

（2）中标人必须负责将所有设备运送至采购人指定的地点。本项目所有设备应包含正常运行所需的相关配件，采购人不另行支付任何费用。

（3）本项目所有设备采购本国产品。（不允许进口产品参加投标，否则作无效标处理）

★2、报价要求

（1）投标报价应为全包价，包括全部设备及配件附件、人工费、运输装卸、安装调试、验收、售后服务及其他必要伴随设备和服务的费用、税金及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等全部费用，以人民币为结算单位。

（2）总投标报价不得超出采购预算，否则投标无效。

（3）提供零配件、消耗品报价清单。

★3、完工期：合同签订生效后 30 个日历日内按采购人要求安装到指定的地点，验收合格并交付使用。

★4、验收要求：

（1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（2）如所投产品隶属医疗器械管理的，中标人必须提供产品的医疗器械注册证。

（3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

（4）中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（5）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

★5、安装与调试：

（1）中标人必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

（2）设备、材料的拆箱、安装、通电、调试等工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。

（3）中标人必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时必须出具 CCC 认证书复印件，并在产品外部贴加认证标志作为验收收据之一；设备如属《中华人民共和国进口计量器具形式审查目录》或《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》内的，需提供计量合格证。

★6、售后服务：

- 所有设备质量保证期（简称“质保期”）不少于3年，质保期内中标人对所供

- 货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 （免费/有偿） 维修保养服务。

（2）质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。

（3）对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

- ★7、付款方式：

（1）支付比例30%，合同签订后，收到中标人提供的等额正式发票，采购人审核无误后10个工作日内支付合同总价的30%。

（2）设备安装结束后，调试完成后，提交全部报告材料采购人审核无误后，10个工作日内，采购人支付合同金额的65%。

（3）设备正常使用一年后，验收合格，提交全部验收材料采购人审核无误后，10个工作日内，采购人支付合同总价的5%。

（4）采购人付款前，中标人应向采购人提供全额有效发票，否则，采购人有权拒付。

（5）因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人是按期支付。

（6）结算方式：转账结算（银行转账）。

（7）开具发票：中标人收款时必须持有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。

（8）付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。

★8、试剂耗材要求：

仪器使用相关试剂及耗材需在广东省药品交易中心医用耗材交易平台等相关部门规定的采购平台中标。

★9、授权书要求：

中标人提供承诺：必须在签订合同前提供所投医疗设备的产品授权书原件及售后服务承诺书原件，否则采购人有权取消成交供应商的成交资格，由此而产生的经济损失和法律责任由成交供应商承担。

以上要求均为实质性商务条款，即等同于带“★”不可负偏离的关键性要求。投标人如不响应，将导致投标无效。投标人可在此基础上作出优惠承诺和具体实施安排，以提高其投标的竞争力。

# 投标人须知

## 一、概念释义

1、适用范围：本中心内采购文件仅适用于本次中心内采购所述项目采购。

2、定义

2.1 采购人：是指佛山市顺德区北滘社区卫生服务中心。

2.2 监管部门：是指同级监督管理部门。

2.3 评审委员会：佛山市顺德区北滘社区卫生服务中心专家组或外院专家。

2.4 投标人：是指具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所列条件的、符合采购文件规定的资格要求的、并报名及提交投标文件的合法企业或事业单位。

2.5 中标人：经法定程序确定，评标委员会推荐、采购人确认的投标人。

2.6 实质性响应：是指符合采购文件中的相关实质性要求、法律以及政府各项法规的规定，且没有对采购要求产生重大偏离或保留。

2.7重大偏离或保留是指：影响到采购文件规定的范围、内容和技术要求，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

2.8公章：投标人所加盖的公章所刊名称为投标人法定名称，并经法定机构备案。

2.9采购文件中的标题或题名仅起引导作用，不应视为对采购文件内容的理解和解释。

3、合格的货物和服务

3.1货物：是指投标人制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足采购文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2服务：是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及采购文件规定的其他服务。

3.3 知识产权：

3.3.1 投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标货物或其任何一部分时，不会产生涉及第三方的专利权、商标权或其他知识产权所引起的法律和经济纠纷。

3.3.2 如投标人若不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

3.4 投标人必须拥有投标货物的所有权，一切因投标货物所有权而引起的法律和经济纠纷由投标人自行负责，与本项目的采购人无关。

## 二、中心内采购文件说明

1、中心内采购文件是用以阐明所需中心内采购项目的各种要求，中心内采购、投标、开标、评标和推荐中标候选人程序，以及投标文件的制作要求等内容。

2、中心内采购文件的构成：投标邀请书、采购项目内容、投标人须知、合同书格式、投标文件格式，以及在采购过程中由采购人发出的修正和补充文件等文件组成。

3、投标人应认真阅读、并充分理解中心内采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照中心内采购文件要求提交全部资料，或者投标没有对中心内采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

4、中心内采购文件的澄清

4.1 任何要求对中心内采购文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间三日以前通知采购人。采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购人将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个报名的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。其他方式的澄清要求，采购人将不予受理。

4.2 投标人在规定的时间内未对中心内采购文件澄清或提出疑问的，采购人将视其为无异议。对中心内采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

5、中心内采购文件的修改

5.1 在投标截止时间三日以前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答投标人提出的疑问时对中心内采购文件进行修改。

5.2 修改后的内容是中心内采购文件的组成部分，将以书面形式通知所有领取中心内采购文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理人确认。

5.3 为使投标人准备投标时有充足时间对中心内采购文件的修改部分进行研究，采购人可酌情推迟投标截止时间，并至少在原投标截止时间3日前，将该推迟决定发布公告并书面通知所有报名的潜在投标人。投标人必须密切留意采购人指定的采购信息公告网页。

6、答疑会及踏勘现场

6.1 本项目未有计划举行答疑会，投标人应主动及时向采购人了解。

5.4 投项目的详情。否则，由此而产生的不利后果由投标人自行承担。

6.2 到达现场踏勘的一切费用由投标人自行承担。

## 三、投标文件说明

1、投标的语言

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

1.2 投标文件的构成应符合法律法规及中心内采购文件的要求。

2、投标文件的构成

由自查表、资格性文件、商务文件、技术文件、报价文件共五部分组成。

3、投标文件编制

3.1具体按中心内采购文件第五部分投标文件格式的要求以A4版面统一编制。

3.2投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

3.3 投标人应完整、真实、准确地填写中心内采购文件中规定的所有内容。

3.4 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.5如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供中心内采购文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

4、投标报价

4．1投标报价应为全包价，包括全部设备及配件附件、人工费、运输装卸、安装调试、验收、售后服务及其他必要伴随设备和服务的费用、税金及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等全部费用，以人民币为结算单位。

4．2投标报价不得超出采购预算，否则投标无效。

4．3投标报价在投标文件夹内按要求放，另外密封独立包装一份，与下面（五、价格文件）中的两份报价表内容一致，加盖公章。

5、投标人资格和能力的证明文件

5.1投标人必须按中心内采购文件要求提交证明其有资格进行投标的文件。

5.2投标人必须按中心内采购文件要求提交证明其有能力履行合同的证明文件。

6、投标有效期

6.1 投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于90天，中标单位投标有效期则顺延至项目完成验收之日，在此有效期内未经采购人同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

6.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期期满之前，要求投标人延长其投标有效期，投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须采用书面文件的形式进行。对于同意该要求的投标人，采购人既不要求也不允许其修改投标文件；不同意该要求的投标人将被视为自动放弃投标。

7、投标文件的数量和签署

7.1 投标人应编制投标文件一式七份，其中正本一份和副本六份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

7.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

7.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

7.4 投标文件的重要内容以及中心内采购文件第五部分（投标文件格式）中，已注明要求加盖公章的地方，投标人必须按要求加盖公章；已注明要求签名的地方，投标人必须按要求签名。签名必须为法定代表人或经其正式授权的代表。

8 、投标文件的递交

8．1投标人应由其法定代表人或授权代表携本人身份证明当面递交投标文件，采购人将拒绝接收以其他方式递交的投标文件。

8．2递交、接收投标文件的时间和地点按投标邀请函中的规定进行，超过截止时间后的投标为无效投标。

9、投标文件的密封和标记

9. 1投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”“副本”字样。

9．2封口外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（中心内采购文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

9．3如果未按要求密封和标记，采购人对误投或提前启封概不负责。

10、投标文件的修改和撤回

10．1．投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，

并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按中心内采购文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

10．2投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知采购人。

10．3投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 四、开标、评标及定标

1、开标

1.1 采购人在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织采购会议。参加采购会议的投标人代表应准时参加，并签名报到以证明其出席。

1.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人检查并见证，经确认无误后由采购工作人员当众拆封投标文件[正本]封套，并同时宣读投标人名称、投标价格、价格折扣以及采购代理机构认为必要的其他内容。投标人所报的价格不得高于采购预算，否则将直接导致其投标无效。

1.3开标时未宣读的投标报价、价格折扣、投标修改等实质性内容，评标时将不予承认。

1.4 采购人对采购内容如有异议，应当场提出并做记录。

1.5 采购人做好采购会议记录，采购会议记录由各投标人签字确认。

1.6 采购会议结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2、评标委员会的组成和评标方法

2.1 评标由采购人依照北滘社区卫生服务中心的专家组中随机抽取。

2.2 评标委员会将按照采购文件确定的评标方法进行评标。

2.3 本次评标采用（综合评分法）方法：按评审后得分由高到低顺序排；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的；按技术指标优劣顺序排列法。

3、投标文件的初审

3.1评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、是否按采购文件的规定密封和标记等。

3.2评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

3.3在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与采购文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

4、无效投标行为的认定

投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

4.1.1 投标报价严重低于市场成本价或高于本次采购项目预算价的；

4.1.2投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合采购文件要求的；

4.1.3 不具备采购文件中规定资格要求的；

4.1.4未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

4.1.5 投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

4.1.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

4.1.7 投标文件对采购文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的。

4.1.8 法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加同一包组投标或者未划分包组的同一项目投标，相关投标均无效。

4.1.9符合采购文件中规定的被视为无效投标的其他条款的。

4.1.10不符合法律法规规定的其他实质性要求的。

4.2 评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

5、废标条件与处理   本项目或独立分包出现下列条件之一则对应定作废标：

5.1 投标人的报价均超过了采购预算控制范围且采购人不能接受；

5.2 采购过程出现影响公平竞争的违法、违规行为；

5.3 因重大变故，本项目采购活动须即终止或取消。

符合第5.1-5.3条其中之一废标条件时，将择日重新组织采购，同时将废标理由和处理决定知会各相关投标人。

6、投标文件的澄清

6.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算

错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人

作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任

何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，

并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应

由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

6.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

7、投标的评价

评标委员会只对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。

## 五、评审结果确定

1、授标

1．1．评标委员会按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

1．2 采购人在收到评标报告后现场按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人及替补候选人一名。

2、中标通知

中标人确定后，将在佛山市顺德区第三人民医院院网及中心公告栏公告采购结果，不在中标名单之列者即默认为落标。

3、合同的订立

采购人与中标人自中标公告发出之日起三十日内，按采购文件要求和中标人投标文件承诺签订政购合同，但不得超出采购文件和中标人投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

4、合同的履行

4.1采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

4.2 合同生效后一切行为均适用于《中华人民共和国民法典》，期间有违约过错的

一方，须承担相应的责任。

## 六、评标方法、步骤及标准

1、评标原则

评标工作应依据国家和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

2、评标方法  综合评分法（对供应商【厂家】提供的有效书面投标文件进行综合评分）。

3、评标步骤

投标文件的评审分为初审、比较与评价：

3.1 初审：只有全部通过资格性和符合性检查所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格性和符合性检查表所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。通过本阶段资格性和符合性审查的为有效投标，有资格进入第二阶段的比较与评价；反之为无效投标，无资格进入第二阶段的比较与评价。

3.1.1 资格性检查：采购人或者采购代理机构根据“投标人资格要求”逐条进行评标。

3.1.2 符合性检查：评标委员会主要审查投标文件是否完整、技术、商务是否实质上响应了采购文件的要求、有关资格证明文件是否齐全有效、文件签署是否合格、投标有效期、投标报价及文件制作是否满足要求等。

3.2   谈判、比较与评价：评标委员会对有资格进入本阶段评标的有效投标人进行谈判及技术、商务和价格方面的综合评分。

3.2.1商务、技术及价格权重分配

| 商务部分 | 技术部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- |
| 10% | 60% | 30% |

3.2.2商务评价（权重10%）：

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类业绩 | 投标截止时间前两年内应标人与医院有同类设备合作业绩的，每个合同得1分，最高5分（以合同签订时间为准，提供相关合同复印件加盖公章，否则不得分） | 5分 |
| 3 | 服务质量保证 | 提供有保障的售后服务，满足本项目保修期及售后服务要求提供2年保修期的不得分，每增加一年得1分，最高得3分 | 3分 |
|  |  | 应急响应时间：突发事件、紧急情况下投标人的技术人员能迅速赶往医院；提供投标人的常驻服务点驾车到达佛山市顺德区北滘社区卫生服务中心的百度地图截图，30分钟以内（含30分钟）得2分；31分钟-60分钟得1分；超过60分钟不得分。（注：必须提供投标人常驻服务点场地证明，如营业执照或租赁合同） | 2分 |

3.2.3技术评价（权重60%）：

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对采购项目内容及要求响应情况 | 对技术规格及要求完全响应得40分；“▲”服务内容及要求负偏离一项扣2分；普通服务内容及要求负偏离一项扣1分，注：必须提供带▲符号条款的技术支持资料，技术支持资料包括：投标货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告，或制造商官方的技术白皮书打印稿，加盖投标人公章，作为评分依据，不提供此项不可得分。 | 40分 |
| 2 | 设备配置的先进性、科学性、可靠性、稳定性 | 综合评价： 优：产品质量的可靠性强、稳定性好、技术非常先进，得 10 分； 良：产品质量的可靠性较强、稳定性较好、技术较先进，得 6 分； 中：产品质量的可靠性一般、稳定性一般、技术一般，得 4 分； 差：产品质量的可靠性差、稳定性差、技术差，得 0 分。 | 10分 |
| 3 | 培训及技术人员安排 | 优：培训及技术人员服务团队及技术支持保障能力充足，10 分； 良：培训及技术人员服务团队及技术支持保障能力较充足，6 分； 中：培训及技术人员服务团队及技术支持保障能力基本充足，3分； 差：培训及技术人员服务团队及技术支持保障能力不足，0 分； | 10分 |

| 评分级别 | 泛指定义 |
| --- | --- |
| 优 | 无任何负偏离/优于院内采购文件要求/响应程度同比水平最优/完整/详细/准确/高/程度深等 |
| 良 | 基本上没有负偏离/基本满足院内采购文件要求/响应程度同比水平相对较好/ 一般等 |
| 中 | 略有负偏离/不能完全满足院内采购文件要求/响应程度同比水平较差/尚可/ 不完善/把握程度低等 |
| 差 | 负偏离严重/不能满足院内采购文件要求/响应程度同比水平最低/不完善/不 详细/不准确等 |

3.2.4以上评分表格的评审量化标准：

3.2.5价格评价（权重30%）：以满足采购文件要求且有效最低投标报价作为基准价，其价格为满分，其他各有效投标人的价格评分统一按照下列公式计算：

（1）投标基准价=有效最低投标报价=满30分

（2）其他投标报价得分=（投标基准价÷有效投标报价）×30

3.2.6综合比较与评价：

第一次报价为投标人在投标文件中的报价，第二次报价是在采购过程中专家组认为已经澄清了问题后的报价（此次报价一般会征求所有投标人的意见，是否重报？），专家组对所有问题澄清后，投标人对专家组提出的要求进行书面澄清或承诺后，专家组要求所有投标人单独进行最后的报价作为投标人的最终报价，谁成为中标候选人要看谈判的具体要求。综合评分法专家打分后得分最高的中标。

（1）商务总分 = 各评委评分总和 ÷ 评委人数

（2）技术总分 = 各评委评分总和 ÷ 评委人数

（3）报价得分 = 按报价评分公式计算

综合总分 = 商务总分 + 技术总分 + 报价得分

（分数计算到四舍五入小数点后取 2 位）

# 第四部分 合同书格式

注：本合同书格式为示范文本，仅作为中标人与采购人签订正式采购合同时的参考， 合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订

医疗设备采购合同

（货物类）

项 目 名 称：

采购项目编号：

甲方（采购方）：

乙方（供货方）：

签订地点：

签订日期：     年     月       日

甲    方：佛山市顺德区北滘社区卫生服务中心

法人代表：         联系人：         电话：         传真：

地  址：佛山市顺德区北滘镇跃进南路北滘跃进中心靠近东风路一侧C座

乙    方：

法定代表人：       联系人：          电话：             传真：

地  址：

- 按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌/规格型号 | 注册证号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计：￥ 元； 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |

备注：货物名称内容和设备配置清单必须与投标文件中一致。消毒设备在注册证号栏中分别填入注册证号、卫生许可证批号。合同设备如属《中华人民共和国进口计量器具形式审查目录》或《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》内的，乙方需提供计量合格证。

- 二、合同金额

合同金额为人民币（大写）：                   元（小写￥            元）。

注：合同总额包括乙方提供本合同项下服务所涉全部费用，包括但不限于全部产品及零配件、运输装卸、安装调试、培训、售后服务、人工、交通差旅、耗材、检测调试的设备仪器、工具、管理、利润风险、国家政府相关部门的税费及有关规费、社保金等相关费用等合同实施过程中应预见和不可预见的全部费用。所有价格均以人民币报价。本合同的总价在执行期间保持不变。乙方不得再以其他任何形式向甲方索要增加任何的费用。

三、供货要求

1、所有产品来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，产品来源渠道合法。

2、乙方必须负责将所有设备运送至甲方指定的地点。本项目所有设备应包含正常运行所需的相关配件，甲方不另行支付任何费用。

3、乙方在项目过程中（如货物安装、电路接线等）必须采取足够的安全措施，确保施工的安全，确保施工或者设备安装场地的完好如初，并自行负责相关安全责任，施工完毕后需及时清理好现场，将所有无用的设备包装材料及施工安装过程中产生的垃圾带走，凡由于施工或者设备安装造成的损失（包含对安装场地的地面或墙面造成的损坏等等）和由此产生的费用（包含清理安装场地垃圾和清洁工作产生的费用等等）均由乙方承担。如设备安装调试完成，当天未及时清理现场的，由甲方安排人员清理，其所需的费用由乙方支付。

4、设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5、货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。

6、货物在系统安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

7、设备至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。

8、乙方投标时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统）， 如果未能按原价提供更优质的货物，甲方将有权单方面终止合同的执行，并追究因乙方所提供的未达到所承诺的产品而产生的所有损失和责任。

9、乙方在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求， 将按有关法规进行处罚，甲方将有权单方面终止合同的执行，并追究因中标方所提供的未达到所承诺的产品而产生的所有损失和责任。

四、交货期：合同签订之日起 30 个日历日内送到甲方指定地点、验收合格并交付使用。

五、付款方式：

1、支付比例30%，合同签订后，收到中标人提供的等额正式发票，采购人审核无误后10个工作日内支付合同总价的30%。

2、设备安装结束后，调试完成后，提交全部报告材料采购人审核无误后，10个工作日内，采购人支付合同金额的65%。

3、设备正常使用一年后，验收合格，提交全部验收材料采购人审核无误后，10个工作日内，采购人支付合同总价的5%。

4、采购人付款前，中标人应向采购人提供全额有效发票，否则，采购人有权拒付。

5、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人按期支付。

6、结算方式：转账结算（银行转账）。

7、开具发票：中标人收款时必须持有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。

8、付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。

六、验收要求：

1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、货物必须符合本合同所有附件、采购文件、投标文件中相关内容。

3、乙方必须提供所有设备的医疗设备注册证，中标人若为代理经销商的，须提供有效的授权证明资料，或提供连贯的产品合法性来源证明资料。

5、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有设备的附件必须齐全。

6、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

7、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

8、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

七、保质期及售后服务要求：

1、本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行免费保修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 （免费/有偿） 维修保养服务。

2、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用，质保期和免费维修期相应顺延。保修期按1:5顺延（即按天算、开机日每降低1天，保修期顺延5天）。

3、对甲方的服务通知，乙方在接报后   小时内响应，  小时内到达现场，  小时内处理完毕。若在   小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

4、乙方须根据甲方的要求安排熟悉本项目的专业技术人员在甲方指定的地点向甲方提供完备、全面的产品使用培训，培训内容包含设备的参数的设置、操作、维护保养、应急处理、简单故障排除等，确保甲方能够对设备、系统有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。

5、在保质期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，无条件免费更换同品牌、同型号新设备。

八、 安装与调试：

乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

九、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4、其他违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

5、如属于特种设备的，从设备验收合格之日起30个工作日内必须为采购人提供特种设备使用许可证。乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

十、争议的解决

1、合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

2、法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他事项及条款仍应继续履行。

- 十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1

- 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其他

1、本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式    份，甲方执  叁  份、乙方执     份，均具同等法律效力。

附件 1：配置清单

附件 2：医疗设备注册证

甲方（盖章）：佛山市顺德区北滘社区卫生服务中心    乙方（盖章）：

代表：                                            代表：

签定日期：   年     月    日                      签定日期：     年     月     日

签定地点：                                        开户名称：

银行账号：

税    号：

开 户 行：

# 第五部分 投标文件格式

注：该投标文件格式为示范文本，仅作为投标人制作院内采购文件时的参考文本

投标文件

（商务、技术、报价文件正本/副本）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖公章）

投标联系人：

联系电话：

日  期：       年     月     日

## 投标文件资料清单

一、自查表

  - 资格性/符合性自查表

  - 廉洁承诺书

  - 评审项目投标资料表

二、资格性文件

2.1  投标函

2.2  法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

2.2.1  法人营业执照等证明文件（如非厂家，还需提供厂家相关证件）

2.2.2  法定代表人/负责人资格证明书

2.2.3  法定代表人/负责人授权委托书

2.2.4  投标截止时间前6个月内任意1个月的会计报表复印件

2.2.5  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

2.2.6  投标截止时间前6个月内任意1个月纳税证明（或税票）、社保证明复印件

2.2.7  关于在参与政府采购活动中未有违法违纪行为的声明函

2.2.8  医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证、医疗器械生产企业许可证或医疗器械生产备案凭证（如非厂家，还需提供厂家相关证件）

2.2.9  单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动（以国家企业信用信息公示系统查询结果为准）

2.3  关于资格的声明函

2.4  产品授权书复印件或者承诺书（承诺：必须在签订合同前提供所投医疗设备的产品授权书原件及售后服务承诺书原件，否则采购人有权取消成交供应商的成交资格，由此而产生的经济损失和法律责任由成交供应商承担）。

三、商务文件

3.1  投标人综合概况

3.1.1  投标人情况介绍表

3.1.2  公司资质及认证情况

3.1.3  同类业绩

3.1.4  售后服务

3.2  商务条款响应表

3.2.1  实质性商务条款（“★”项）响应表

3.2.2  一般商务条款响应表

四、技术文件

4.1  货物说明一览表

4.2  技术条款响应表

4.2.1实质性技术条款（“★”项）响应表

4.2.2重要技术条款（“▲”项）响应表

4.2.3一般技术条款响应表

4.3  技术方案

4.4  设备供货安排方案、质量保障措施、测试验收程序及方法

4.5  培训及技术人员安排

五、价格文件

5.1  报价一览表

5.2  明细报价表

5.3  零配件、消耗品报价清单

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

（制作标书时删除此注释）

## 一、自查表

| 1.1资格性/符合性自查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性检查 | 准入条件 （关于资格的声明函） | 1、投标人必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件： | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | ①投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人；提供法人的营业执照等证明文件的复印件，加盖投标人公章； | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | ②投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供投标截止时间前6个月内任意一个月的会计报表复印件加盖投标人公章； | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | ③投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关承诺书加盖公章； | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | ④投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供投标截止时间前6个月内任意一个月纳税证明（或税票）、社保证明复印件加盖投标人公章； | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | ⑤投标人近三年以来（参加本政府采购项目活动之日开始计算）在经营活动中没有重大违法记录；提供声明函原件； | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 2、投标人须具有医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证或医疗器械生产备案凭证或医疗器械经营备案凭证。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供国家企业信用信息公示系统查询结果打印页面）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 4、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 5、本次招标为三个包组，投标人对此包组投标，但不能将一包组拆分多个包组。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
| 符合性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章（原件） | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章（原件） | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应招标文件中“★”号的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应招标文件中“★”号的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 报价要求 | 报价表的报价为投标人在投标文件中的第一次报价，不是唯一确定，但不超出采购预算。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称：（加盖公章）

日     期：   年   月   日

1.2廉洁承诺书

廉洁承诺书

佛山市顺德区北滘社区卫生服务中心：

为保证医学装备购销活动的廉洁性，防止发生各种违法、违纪案件和不良行为，我公司郑重承诺如下：

1、遵守国家的法律法规，依法办理医学装备购销业务，保证不搞违法乱纪活动，自觉接受执法、执纪部门的监督检查。

2、在医学装备购销活动中，保证不以任何形式给予回扣等商业贿赂。

3、在业务交往中，保证不赠送各种礼金、有价证券和贵重物品，不给贵方人员报销应由个人支付的费用。

4、维护正常的医疗秩序，保证不以宴请、高消费娱乐等手段影响医院的医学装备选择权。

5、如因突发事件等的需要，我公司向医疗机构提供捐赠款物，保证严格按照《中华人民共和国宪法》及有关法律法规的规定执行。

以上承诺如有违反，我公司愿意接受停止供应、取消中标资格、记入不良行为数据库等处理，以及执法、执纪部门的其他处理。

承诺单位（盖章）：

授权代表（签字）：

年  月  日

1.3评审项目投标资料表

| 评分内容 |  |  | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评价 | 企业荣誉 | 投标截止时间前三年内获得县（区）级或以上的工商行政管理部门（或市场监督管理部门）颁发的守合同重信用企业证书（提供相关证书作证明材料复印件并加盖投标人公章）： 三年或以上得3分；两年得2分；一年得1分；无不得分 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 同类业绩 | 投标截止时间前两年内（以合同签订时间为准），提供同类医疗设备项目业绩合同，1.5分/个，最高得6分。 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 服务质量保证 | 质保期优于招标文件要求的，每增加半年可得1分，最高3分 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 售后服务机构的设置，售后服务增值方案横向对比 优：3分，良：2分，中：1分，差：0分 | 见投标文件 第（ ）页 |
| 技术评价 | 对采购项目内容及要求响应情况 | 完全响应得40分：▲负偏离一项扣4分；一般负偏离一项扣2分，最低0分。注：必须提供主要产品彩页和原厂技术规格说明书（含▲技术参数数据），加盖投标人公章，作为评分依据，不提供或缺一不可得分。 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 设备配置的先进性、科学性、可靠性、稳定性 | 综合评价： 优：产品质量的可靠性强、稳定性好、技术非常先进， 得 10 分； 良：产品质量的可靠性较强、稳定性较好、技术较先进， 得 6 分； 中：产品质量的可靠性一般、稳定性一般、技术一般， 得 4 分； 差：产品质量的可靠性差、稳定性差、技术差，得 0 分。 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 培训及技术人员安排 | 培训及技术人员服务团队及技术支持保障能力横向对比 （优：5分，良：3分，中：2分，差：0分） | 见投标文件 第（ ）页 |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称：（加盖公章）

日      期：   年    月    日

## 二、资格性文件

2.1 投标函

致：佛山市顺德区北滘社区卫生服务中心：

依据贵方采购项目名称：           采购项目编号：         采购项目的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务文件；

4. 技术文件；

5. 报价文件。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标人有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如果有的话）。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

2.2.1法人营业执照、经营许可证等证明文件（如非厂家，还需提供厂家相关证件）

2.2.2法定代表人/负责人资格证明书

- 致：佛山市顺德区北滘社区卫生服务中心：

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。签发日期：    单位：     （盖章）

附：代表人性别：           年龄：           身份证号码：

联系电话：

营 业 执 照 号 码 ：            经 济 性 质 ： 主营（产）：

兼营（产）： 主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（为避免无效标，请投标人务必提供本附件）

法定代表人身份证复印件

（正、反面）

2.2.3法定代表人/负责人授权委托书

致：佛山市顺德区北滘社区卫生服务中心：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人            （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

（正、反面）

2.2.4投标截止时间前6 个月内任意 1 个月的会计报表复印件

2.2.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：佛山市顺德区北滘社区卫生服务中心：

关于贵方采购项目名称： 	采购项目编号：                中心内采购项目的投标邀请，我方已认真阅读了全部中心内采购文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，我方特此承诺，我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃中心内采购资格并承担一切相关责任。

特此承诺。

投标人： （公司名称） （盖公章）

法定代表人（或全权代表）： （签名或签章）

承诺日期： 年 月 日

2.2.6投标截止时间前6个月内任意1个月的纳税证明（或税票）、社保证明复印件

注：纳税证明提供以下两项材料：

1、税务登记证（国税或地税，若已办理多证合一的企业则不需要提供）；

2、缴纳税费的凭据；

社保证明材料：缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）

以上注释在投标文件中删除。

2.2.7关于在参与政府采购活动中未有违法违纪行为的声明函

致：佛山市顺德区北滘社区卫生服务中心：

关于贵方采购项目名称：______采购项目编号：    投标邀请，我司作出以下声明：

我司一直以诚实信用的信誉和态度参与每一次政府采购活动，近三年以来（参加本项目活动之日开始计算）在经营活动中没有重大违法记录，并保证提交的所有文件资料和说明是准确的和真实的。

特此声明 。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称：（加盖公章）

日      期：       年      月     日

2.2.8医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证、医疗器械生产企业许可证或医疗器械生产备案凭证（如非厂家，还需提供厂家相关证件）

2.2.9国家企业信用信息公示系统查询结果页面

2.3关于资格的声明函

致：佛山市顺德区北滘社区卫生服务中心：

关于贵方采购项目名称：____________采购项目编号：        投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、我司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件；

2、我司是中华人民共和国境内注册的独立法人；

3、我司具有医疗设备生产企业许可证或医疗设备经营企业许可证；

4、我司没有组成联合体投标。

（附投标人《工商营业执照副本》复印件及按期年审或有效的年审证明材料、医疗设备生产许可证或医疗设备经营许可证、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件等相关证明）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称：（加盖公章）

日     期：       年      月     日

2.4产品授权书复印件或者承诺书（承诺：必须在签订合同时提供所投医疗设备的产品授权书，否则采购人有权取消成交供应商的成交资格，由此而产生的经济损失和法律责任由成交供应商承担）。

## 三、商务文件

3.1投标人综合概况

3.1.1投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及 机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、运营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：运营场所、主要或关键设备介绍、办公场所及运作流程等。

3）投标人提供2021年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

3.1.2公司资质及认证情况

| 序号 | 资质证书或认证证明 | 颁发机构 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 月 日— 月 日 |
| 2 |  |  | 月 日— 月 日 |
| 3 |  |  | 月 日— 月 日 |
| 4 |  |  | 月 日— 月 日 |

注：投标人必须提供证书复印件并加盖公章（原件备查）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：                       日期：          年      月     日

3.1.3同类业绩

| 序号 | 合同内容 | 项目名称及合同金额（万元） | 交货时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：以合同及验收报告复印件为准加盖公章为准。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

3.1.4售后服务

1.质保期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员；

4.维修服务收费标准；

5.其它服务承诺；

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：                        日   期：     年     月     日

3.2商务条款响应表

| 采购文件条款号 | 采购文件实质性商务条款要求 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货要求 |  |  |
| 2 | 报价要求 |  |  |
| 3 | 投标有效期 |  |  |
| 4 | 完工期 |  |  |
| 5 | 验收标准 |  |  |
| 6 | 安装与调试 |  |  |
| 7 | 售后服务 |  |  |
| 8 | 付款方式 |  |  |
| 9 | 授权书要求 |  |  |
| 10 | 试剂耗材要求 |  |  |

注：对应采购文件 “三、采购项目商务要求”的内容逐条应答。如投标人完全响应，则请在“是否偏离”栏内填写“无偏离”；若响应情况出现偏离，请在“是否偏离”栏内填写“正偏离”或“负偏离”，并在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。任何一项“负偏离”都将导致无效标处理。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称：（加盖公章）

日     期：      年     月     日

## 四、技术文件

4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 品牌/制造商/产地 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.产品技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日  期：   年   月   日

4.2技术条款响应表

4.2.1实质性技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 采购文件技术要求 | 投标实际参数 （投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄采购要求） | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人必须对应采购文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求。打“★” 项为不可负偏离（劣于）的重要项。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.2.2重要技术条款（“▲”项）响应表

| 序号 | 采购文件技术要求 | 投标实际参数 （投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄采购要求） | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人必须对应采购文件“采购内容及技术要求”的“▲”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求。打“▲”项为重要技术指标，投标人应尽量正偏离响应，以提高竞争力。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：  年  月  日

4.2.3一般技术条款响应表

| 序号 | 产品名称 | 采购文件规格要求 | 投标实际参数 （投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄采购要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：投标人必须对应采购文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日   期：    年    月    日

以上技术响应表投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

4.3 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。主要内容（包括但不限于）：

1.产品简介

2.产品技术特点说明及详细方案

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.4  设备供货安排方案、质量保障措施、测试验收程序及方法

（内容及格式自行设计）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.5培训及技术人员安排

拟投入本项目的（投标人或者所投设备厂家的）技术人员及工作安排（提供以下技术人员的职称\学历的证明材料及在其工作单位的有效社保证明复印件加盖公章进行横向对比）

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 资格证书\学历 | 发证时间及机构 | 主要负责工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计人数： |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 五、价格文件

5.1报价一览表

投标人名称：

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 |  |
| 投标报价 （单位：元） | 大写： 小写： |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》 |  |

注：请根据所投包组选择采购项目名称

投标报价为全包价，包括全部产品及零配件、运输装卸、安装调试、售后服务、人工、保险、税费等合同实施过程中应预见和不可预见的全部费用。所有价格均以人民币报价。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称：（加盖公章）

日    期：    年    月    日

5.2投标明细报价表

投标人名称：

采购项目名称 ：                                                  项目编号：

| 序号 | 产品 名称 | 规格型号 | 品牌 | 原厂商（制造商）及原产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 | ￥： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《报价一览表》一致。但必须填写本项目涉及的服务内容的服务费用单价。

2.投标明细报价表中必须提供相应的品牌、规格型号、产地、单价、数量等详细信息。

3.“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

4.此表投标人可根据实际情况自行增减。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称：（加盖公章）

日    期：    年    月    日

5.3零配件、消耗品报价明细清单

主要消耗品及零配件价格表（不包括在投标总价内）

投标人名称：

采 购 项 目 名 称 ：                             项 目 编 号 ：

| 序号 | 易损主要零配 件、消耗品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 市场单 价（元） | 优惠单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人必须按表格完整填写内容，“易损主要零配件、消耗品名称”由采购人填写，其余由投标人填写，投标人填写内容除须对应采购人所列明的易损主要零配件、消耗品外，若设备在投入使用中还需其他易损主要零配件、消耗品名称的，投标人也应该补充填写完整，如未填写或填写不完整相关评分项不得分。

2、市场单价为近三年广东省二甲以上医院的供货价，优惠单价是本项目中标之后承诺的供货价格。

（提供最近三年广东省二甲以上医院3个以上该类易损主要零配件、消耗品销售合同或销售发票）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   投标人名称：（加盖公章）

日 期 ： 年 月 日

投标文件密封袋正/副本封面

采购项目名称：

投标文件

商务、技术、报价文件

正/（副）本

投标人名称：（加盖公章）

在     年     月     日     时     分之前不得启封

采购地点：佛山市顺德区北滘镇君兰社区承德路 8 号（佛山市顺德区第三人民医院门诊四楼会议室）